## 包1
序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 备注
1 | 高通量透析器 | 1膜性质：湿膜 | 支 | 带量采购产品
2有效膜面积：1.5㎡、1.8㎡、
3 最大跨膜压TMP（mmHg）≥500
4 消毒方式：γ消毒
5 膜材：聚砜膜
6 中空纤维尺寸：膜厚（μm）≤45，内直径（μm）≥180
7 ß2微球蛋白筛选系数≥0.7
8 超滤系数[ml/(hmmgHg)]:≥50
9 血室容量 (ml) ≥ 85
2 | 低通量透析器 | 1膜性质：湿膜 | 支
2有效膜面积：1.5㎡、1.8㎡
3 最大跨膜压TMP（mmHg）≥500
4 消毒方式：γ消毒
5 膜材：聚砜膜
6 中空纤维尺寸：膜厚（μm）≤45，内直径（μm）≥180
7 超滤系数[ml/(hmmgHg)]:≥9
8 血室容量 (ml) ≥ 85
3 | 低通量透析器 | 1.膜材料：聚醚砜膜 | 支
2.超滤系数：≧23ml/(mmHg.h）
3.最大跨膜压：约500mmHg
4.出厂消毒方式：电子束
5.膜面积≧1.6㎡，用于普通透析
6.白蛋白丢失率≦0.01；欧盟CE认证、ISO13485认证；外壳材料为聚丙烯材质，不含双酚A，安全环保
4 | 高通量透析器 | 1. 膜材料：聚醚砜膜 | 支
2.超滤系数：≧55ml/(mmHg.h）
3.最大跨膜压：约500mmhg
4.出厂消毒方式：电子束
5.膜面积≧1.6㎡ ，用于较高体重者透析
6.白蛋白丢失率≦0.01；欧盟CE认证、ISO13485认证；外壳材料为聚丙烯材质，不含双酚A，安全环保
5 | 血液净化装置的体外循环管路 | 1. 规格型号：配备传感器保护器2个，可同时监测动脉压力和静脉压力；配备三通接口废液收集袋； | 套 | 适用于费森4008B、4008S。
产品材质：医用级PVC原料 灭菌方式：环氧乙烷 产品认证：欧盟CE认证、ISO13485认证
6 | 一次性动静脉穿刺针 | 1.规格：16G，长度25±2.0mm，旋转翼，主要部件采用医用级高分子材料及不锈钢材料制造。 2.超薄壁型针管，并经过硅油处理，穿刺时阻力更小。针头有背孔。 3.配有防针刺护套，有效防止误伤。 4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌。 5.产品获得美国510K和欧盟CE认证。 | 根 | 钝针和锐针
7 | 一次性护理包 | 包含：治疗巾1块，检查手套2副，医用胶贴8条，创口贴2块，碘伏棉签1包（8小支），医用棉球2个，医用纱布2块，棉卷2个，污物袋1个;符合临床使用需求 | 套
8 | 血液透析A液+B干粉袋 | A液10L/桶;，需要有1.25；1.75；1.5Ca，含葡萄糖 | 桶/袋
B干粉用于费森尤斯机器
9 | 血液滤过补液装置 | 1.欧盟CE认证、ISO13485认证； 2.灭菌方式：环氧乙烷灭菌； 3.采用医用PVC原料，最大程度降低对人体的副作用； 4.规格齐全，适用于各厂家的血液净化设备 | 套
10 | 细菌过滤器 | 规格型号：各规格、各型号 | 支
11 | 消毒液 | 规格型号：各型号、各规格，满足临床需求 | 桶
12 | 一次性使用血液灌流器 | 1. 规格型号：HA130吸附剂为聚乙烯中性大孔树脂 | 支
2.配套的管路

## 包2
序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 备注
2 | 一次性使用血液灌流器 | 1.HA330-II | 支