## Sheet1
序号 | 品名 | 型号 | 参数要求 | 单位
1 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | AS-E | 一、主要参数：1、麻醉导管采用医用高分子材料制成。 | 套
2、尖端柔软：要提供 (或承诺) 尖端是柔软的佐证材料，避 免损伤神经和血管。
3、导管外径 1.0mm，头端有 3 个均匀分布的出药口。
4、硬膜外穿刺针：外径 1.6mm。
二、配置：
本产品由一次性使用硬膜外穿刺针 1 支、一次性使用硬膜外 麻醉导管及导管接头 1 个、一次性使用药液过滤器 1 支、一 次性使用空气过滤器 1 支、一次性使用无菌注射器 1 支、一 次性使用无菌注射针 2 支、一次性使用低阻力注射器 1 支、 导引针 1 支、负压管 1 根、消毒液刷 3 个、橡胶医用手套 1 副、敷料巾 2 个、手术巾 1 个、医用纱布 3 个、创可贴 1 张、 医用胶带 1 个、导管固定垫组成 1 个。
三、灭菌：本产品经环氧乙烷灭菌。
★四、注册证中注册产品名称必须为“一次性使用麻醉穿刺套件”
2 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | AS-E/S | 一、主要参数： | 套
1、麻醉导管采用医用高分子材料制成；
2、尖端柔软：要提供 (或承诺) 尖端是柔软的佐证材料，避
免损伤神经和血管；
3、导管外径 1.0mm，头端有 3 个均匀分布的出药口。
4、腰椎穿刺针：外径 0.5mm。
5、硬膜外穿刺针：外径 1.6mm。
二、配置：
本产品由一次性使用硬膜外穿刺针 1 支、一次性使用腰椎穿 刺针 1 支、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头 1 个、一 次性使用药液过滤器 1 支、一次性使用无菌注射器 2 支、一 次性使用无菌注射针 2 支、一次性使用低阻力注射器 1 支、 导引针 1 支、负压管 1 根、消毒液刷 3 个、橡胶医用手套 1 副、敷料巾 2 个、手术巾 1 个、医用纱布 3 个、创可贴 1 张、 医用胶带 1 个、导管固定垫 1 个组成。
三、灭菌：本产品经环氧乙烷灭菌。
★四、注册证中注册产品名称必须为“一次性使用麻醉穿刺套件”
3 | 一次性麻醉气体吸附器 | I型、II型 | 产品供临床医院在全麻手术过程中对回路外麻醉气体进行吸 | 只
附净化。
4 | 一次性使用湿热交换过滤器 | 直接头湿热交换型 | 1、过滤器内部应同时具备过滤膜和湿化纸、两端要求为直型 接头，产品应无菌。 | 只
2、滤除率要求对 0.3 μm 以上微粒的有效滤除率大于等于99.99%。
5 | 一次性免充气喉罩 |  | 1、根据患者体重最少分为 5 种规格型号，以满足各种人群使 用。 | 只
2、喉罩为一次性使用无菌产品，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。 3、罩囊必须为免充气罩囊，须有胃返流物收集腔和冲洗功能。 ★4、有双腔通道，可以置入胃管降低返流误吸概率。
★5、产品由罩囊、通气管 、接头组成，产品采用硅胶材料 制成，贴合喉周设计减少粘膜损伤。
★6、提供产品注册证 (注册证上明确体现出有“免充气”字样）。
6 | 一次性喉罩 |  | 1、根据患者体重最少分为 5 种规格型号，以满足各种人群使 用。 | 只
2、密封性好，适合腹腔镜等高气道密封压类手术。
3、有双腔通道，可以置入胃管降低返流误吸概率。
4、产品采用硅胶或聚氯乙烯材料制成，喉罩为一次性使用无
菌产品，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。
★5、为保证售后服务的统一性和质量充气型喉罩必须与免充
气型喉罩为同一生产厂家。
7 | 钢丝单管喉罩 | 2#-5# |  | 只
8 | 一次性使用气管插管套件 | 普通型 | 一、配置：产品由气管插管、呼吸道用吸引导管 (吸痰管) 、 医用脱脂纱布、牙垫或咬嘴、医用橡胶手套、吸引器连接管、 一次性使用注射器、插管导丝、、绷带/胶贴、口咽通气道和 一次性使用麻醉喉镜或窥视片组成。 | 套
★二、注册证中注册品种名称必须是“一次性使用气管插管 套件”。
三、规格最少有 10 个型号， 以满足各种人群使用。
四、灭菌：本产品经环氧乙烷灭菌。
9 | 一次性使用气管插管套件 | 加强型(以样 品为准) | 一、配置：产品由加强型气管插管、呼吸道用吸引导管 (吸 痰管) 、医用脱脂纱布、牙垫或咬嘴、医用橡胶手套、吸引 器连接管、一次性使用注射器、插管导丝、绷带/胶贴、口咽 通气道和一次性使用麻醉喉镜或窥视片组成。 | 套
★二、注册证中注册品种名称必须是“一次性使用气管插管 套件”。
三、规格最少有 10 个型号， 以满足各种人群使用。
四、灭菌：本产品经环氧乙烷灭菌。
10 | 一次性使用电子控制镇痛泵 | CP-E100-II | 1、储液容量：产品的储液部件容 量规格为 100ml、200ml； | 套
2、给液参数： 持续剂量 ml/h ：0-10ml 可按每 1ml 递增；
自控给液 (PCA/ 追加) 剂量 ml/h ： 0.5-5ml 可按 每 1ml
递增； 自控 (PCA/锁时) 间隔时间 min ： 10-60min；
3、 自控按键：本产品设置了“自控按键”，患者可按照治疗 需要，在自锁时间段后，追加药液。
4、产品储液部件 经环氧乙烷灭菌 后为一次性使 用，可有 效防止 医源性交叉感 染。 5、电源要求：电 子输注泵使用直 流(DC) 6 伏(V) 的内部电源，选 用 4 节 7 号干电 池
11 | 分娩镇痛脉冲泵 | 100ml |  | 只
12 | 一次性使用麻醉面罩 |  | 气垫式麻醉面罩主要由四脚勾、面罩壳、气垫单 向 阀、面罩气垫组成 | 只
13 | 一次性使用输氧面罩 |  | 气垫式输氧面罩，主要 由面罩壳、 面罩气垫、气 管、气管接头、气管接口、气垫单向阀、面罩带组 成。 | 只
14 | 一次性使用呼吸麻醉管路及配件 |  | 1、规格： 1.5m； | 只
2、配备 3L 气囊 一个。
3、管路须可伸缩。
15 | 一次性使用气管插管 | 2#-10# | 跟气管插管套件同品牌 | 支
16 | 一次性使用气管插管 | 2#-10#钢丝加强型 |  | 支
17 | 一次性使用气管切开插管 | 2.5#-10# |  | 支
18 | 一次性使用血压传感器 | 单腔 |  | 套
19 | 一次性使用双腔支气管插管 |  | 1. 分为左、右支气管插管，必须按尺寸有六种规格，满足 不同人群的需要 | 支
2. 医用 PVC 材料制成，不含 DEHP
3.通气转换接头，单边通气更方便
4.四通接头，倒角设计，有效防止刮擦纤支镜
5.右侧型气囊为 S 型气囊，球囊切面平伸设计，有效封堵， 降低压迫
6.左侧带隆突型有隆突勾，便于定位，避免移位
7.按规格对应配置吸痰管、接头和导丝
8、产品由主体管、主气管球囊、支气管球囊、管体连接器、 外延管、15mm 接头、单向阀、导芯、充气管、指示球囊等组成
20 | 一次性使用可视喉镜镜片 | 规格m5-a，1-5号 | 适用于驼人金泰克TK2020WDH11型可视喉镜 | 片
21 | 动静脉留置针 | 18-22号 | BD（用于动脉穿刺） | 根
22 | 一次性使用连接管（动静脉） | 1.4*1000（带过滤器） | 产品由导管、鲁尔接头 (内外圆锥接头) 、护帽、 止流夹、药液过滤器(过滤介质标称孔径为 5 μm ) 组成，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 根
23 | 一次性使用鼻咽通气道 | 6.5mm-7.5mm |  | 只
24 | 一次性使用口咽通气道 | 3.0-12.0 |  | 只
25 | 一次性使用三通阀 | STI3 |  | 只
26 | 外周神经丛刺激针 | 20G-23G |  | 支
27 | 一次性使用呼吸道吸引导管 | 12F |  | 根