动态血压仪需求参数

产品名称和功能要求：便携式动态血压仪，用于24小时内不同时间段多次或单词测量人体的收缩压和舒张压，测量信息通过传输至终端供浏览和保存，并可供医护人员参考和分析。

一、硬件要求：

1、测量方法：示波法；

2、测量范围：收缩压:40-260mmHg；舒张压:20-210mmHg；心率:40-200bpm；

3、测量压力误差:±3mmHg；

4、安全系统：最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大血压测量时间限制到少于120秒；

5、具备 24 小时传输功能，,可连续72小时测量；（提供相关证明材料。）

6、数据存储:单机存储≥1000个测量数值；

7、可穿戴式佩戴，体积小，重量轻，方便携带；

8、设备净重量≤105g，包括电池、袖带；

9、OLED彩屏显示，屏幕≥2.23寸；

10、袖带可自行拆装、自行取出气囊；

11、设备带有前后翻页按键，可显示屏回看数据；

12、设备使用内置锂电池充电；

13、液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率；处于工作状态时记录盒显示时间与光点；电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池。

二、软件系统要求：

14、可设置测量时间段间隔(包括白天、晚上及特殊时间段) ；

15、血压软件具有体位信息记录功能，帮助医生判断血压升降原因；

*16、统计血压指标：统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，并显示在统计页上；（提供软件界面截图证明并加盖原厂公章等相关证明材料。）

17、可设定孩童阈值；

*18、提供脉搏波功能：同步提供每次血压测量数据的脉搏波波形，并可以通过同步的脉搏波波形对血压数据进行判断，校正；（提供软件界面截图证明并加盖原厂公章等相关证明材料。）

19、具有电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入；

20、具有血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊，软件可以比较最近两次就诊的血压数据；

*21、血压软件具备高血压检索功能，在所有测量患者中能一键检索测量出的高血压患者，方便临床统计查询使用；（提供软件界面截图证明并加盖原厂公章等相关证明材料。）

*22、医疗器械设备产品完整性数据和报告需和HIS系统、体检系统平台等无缝对接，终生免费提供接口和软件功能版本功能升级，必须满足用户互联互通测评及电子病历评级要求，无法实现导致的风险和后果由投标人承担全部责任。

*23、提供质保服务≥3年。

*24、动态血压软件和硬件具有国家颁发的医疗器械注册证，并提供产品彩页。

注：参数中标示“*”的条款必须满足，未标示“*”的条款不可偏离3项。